竞争性磋商采购文件

项目名称：神经再生重点实验室6号楼实验台

项目编号：TDHW(JC)2021-152

南通大学招投标管理办公室

2021年9月

目  录

第一部分   竞争性磋商采购公告	2

第二部分  投标人须知	4

一、竞争性磋商文件	4

二、投标文件	5

三、投标细则	6

四、谈判	8

五、竞争性磋商方法及评判标准	9

六、 定标	11

七、合同的签订	11

八、其他	11

第三部分  采购货物要求及相关说明	12

货物需求一览表	12

原材料品牌指定表	17

工艺及技术要求	18

第四部分 合同主要条款	34

附件1：投标函	36

附件2：投 标 报 价 总 表	37

附件3：配置清单及分项报价表	38

附件4：技术规格响应/偏离表	39

附件5：商务条款响应/偏离表	40

附件6：法定代表人资格证明	41

附件7：法定代表人授权书	41

附件8：南通大学采购谈判二次报价单	43

附件9：无重大违法记录声明	44

附件10：诚信承诺书	45

第一部分   竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买神经再生重点实验室6号楼实验台项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：神经再生重点实验室6号楼实验台

二、项目编号：TDHW(JC)2021-152

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购项目要求及相关说明”。

四、项目预算：85万元。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、进口设备要有厂家授权或者本项目的专项授权；

5、投标人不得存在下列情况之一：

（1）近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）投标人。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册登记。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、竞争性磋商文件售价：人民币300元

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退。递交投标文件时，出示回执单）。

十、现场递交方式。

（1）投标文件及样品接收开始时间：2021年9月24日14时00分

（2）投标文件及样品接收截止时间及开标时间：2021年9月24日14时30分

（3）投标文件样品接收地点：南通大学啬园校区综合楼一楼大厅

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目联系人：杨晓明13912282346

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间3日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分  投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

- 配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人2018年1月至今与本次竞争性磋商货物同类产品的销售业绩（完整合同复印件，原件备查）

（6）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等

（7）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书（格式见附件7，“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。）

（4）授权代表2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（5）投标人2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（6）进口设备非生产厂家投标，需提供生产厂家（或全国总代、全国独代）出具的销售代理授权书或本项目的专项投标授权书；

（7）无重大违法记录声明（见附件9）

（8）诚信承诺书（见附件10）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本4份；资格证明文件正本1份，副本4份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按标书文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、谈判

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派一名代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加投标的，视为默认接受开标结果，需二次报价时，授权代表填写“南通大学采购谈判二次报价单”（格式见附件8）

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 45 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45 |
| 样品分 | 15 | 根据投标人所供样品按招标文件规定技术要求，从样品的出样款式、材质、结构设计合理性、安全性、参数符合性等方面排定档次进行打分。优得11-15分，良得6-10分，一般得1-5分，未送样不得分。 |
| 技术 | 9 | 投标人或所投生产厂家所投产品的风机，风管，全钢通风柜，钢木实验台，试剂架，实验台台面由省级质量监督检验部门出具的有效期内检测报告，每提供1份得1分，最多6分；根据投标人的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，有实质性正偏离每项加1分，最多加3分。 |
| 企业实力 | 4 | 投标人提供有效期内ISO-9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书和安全生产许可证书，没提供1份得1分，满分4分。 |
| 保修期 | 6 | 满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加3分。 |
| 项目实施方案 | 12 | 生产、供货、安装及验收方案的完整性、合理性、可行性进行横向比较评分，优得9-12分，良得5-8分，一般得1-4分，差不得分。 |
| 服务承诺 | 2 | 产品维护计划，对故障的响应、处理、定期巡检、其他优惠承诺等。未作承诺不得分。对各投标人横向对比，优得2分，一般得1分，差不得分。 |
| 业绩 | 6 | 根据投标人2018年1月以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（提供销售合同复印件，以合同签订时间为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得1分；最多得5分）；提供2018年1月以来项目环保验收检测报告和投用后正常运行时环保部门认可的第三方检测报告得1分。 |
| 投标文件 | 1 | 根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合计 | 100 | 投标人后得分保留两位小数 |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物要求及相关说明

货物需求一览表

| 实验室清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注/品牌 |
| 1 | 102 | 中央台 | 3000*1500*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 2 |  | 试剂架 | 3000*400*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 3 |  | 边台 | 3250*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 4 |  | 边台 | 5280*750*850 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 边台 | 3940*750*850 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 通风橱 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 8 |  | 吊柜 | 4940*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 9 |  | 吊柜 | 3250*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 10 |  | 水槽+三口龙头 | 800*450*300 | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 11 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 上海台雄 |
| 12 |  | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP |
| 13 |  | 电源+塔台 |  | 套 | 24 | 10A |
| 14 | 101 | 仪器柜 | 900*450*1800 | 套 | 6 | 全钢结构 |
| 15 |  | 药品柜 | 900*450*1800 | 套 | 6 | PP结构 |
| 16 | 103 | 边台 | 2250*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 17 |  | 中央台 | 6000*1500*850 | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 边台 | 9100*600*850 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 吊柜 | 2250*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 20 |  | 通风橱 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 21 |  | 试剂架 | 6000*400*800 | 套 | 2 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 22 |  | 水槽+三口龙头 |  | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 23 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 14 | 16A插座 |
| 24 |  | 水槽+三口龙头 | 800*400*300 | 套 | 3 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 25 |  | 讲台 | 1200*700*900 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 26 |  | 洗眼器 |  | 套 | 3 | 上海台雄 |
| 27 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 20 | 10A插座 |
| 28 | 110 | 学生桌 | 800*550*750 | 套 | 42 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 29 |  | 边台 | 2870*550*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 30 |  | 书橱+吊柜 | 800*400*1200/700 | 套 | 42 | 全木结构，多层板 |
| 31 |  | 电源插座 |  | 套 | 84 | 10A插座 |
| 32 | 111 | 学生桌 | 800*550*750 | 套 | 42 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 33 |  | 边台 | 2870*550*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 34 |  | 电源插座 |  | 套 | 84 | 10A插座 |
| 35 |  | 书橱+吊柜 | 800*400*1200/500 | 套 | 42 | 全木结构，多层板 |
| 36 | 202 | 边台 | 2260*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 37 |  | 边台 | 8220*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 38 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 39 |  | 边台 | 4070*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 40 |  | 中央台 | 3000*1300*850 | 套 | 3 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 41 |  | 试剂架 | 3000*400*800 | 套 | 3 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 42 |  | 水槽+三口龙头 | 500*400*300 | 套 | 3 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 43 |  | 洗眼器 |  | 套 | 2 | 上海 台雄 |
| 44 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 45 |  | 滴水架 |  | 套 | 3 | PP |
| 46 |  | 吊柜 | 4070*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 47 |  | 吊柜 | 2260*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 48 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 24 | 16A插座 |
| 49 | 210 | 边台 | 2260*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 50 |  | 边台 | 8220*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 51 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 52 |  | 边台 | 4070*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 53 |  | 中央台 | 3000*1300*850 | 套 | 3 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 54 |  | 试剂架 | 3000*400*800 | 套 | 3 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 55 |  | 水槽+三口龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 56 |  | 洗眼器 |  | 套 | 2 | 上海台雄 |
| 57 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 58 |  | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP |
| 59 |  | 吊柜 | 4070*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 60 |  | 吊柜 | 2260*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 61 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 16 | 16A插座 |
| 62 | 209 | 边台 | 2260*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 63 |  | 边台 | 8220*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 64 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 65 |  | 边台 | 4070*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 66 |  | 中央台 | 3000*1300*850 | 套 | 3 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 67 |  | 试剂架 | 3000*400*800 | 套 | 3 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 68 |  | 水槽+三口龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 69 |  | 洗眼器 |  | 套 | 2 | 上海台雄 |
| 70 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 71 |  | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP |
| 72 |  | 吊柜 | 4070*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 73 |  | 吊柜 | 2260*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 74 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 16 | 16A插座 |
| 75 | 207办公室 | 教师办公桌 | 1500*700*800 | 套 | 12 | 多层板柜体，防火板台面 |
| 76 |  | 教师办公椅 |  | 套 | 12 | 真空网格转椅，不锈钢支架 |
| 77 | 206 | 资料柜 | 6120*550*3000 | 套 | 1 | 多层板 |
| 78 |  | 资料柜 | 4200*500*3000 | 套 | 1 | 多层板 |
| 79 | 205 | 会议桌 | 2600*1200*800 | 套 | 1 | 实木南美橡木 |
| 80 |  | 会议椅 |  | 套 | 10 | 实木带软包 |
| 81 | 301 | 边台 | 3460*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 82 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 83 |  | 边台 | 8920*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 84 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 85 |  | 边台 | 4100*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 86 |  | 吊柜 | 3460*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 87 |  | 吊柜 | 4100*400*700 | 套 | 1 | 全木结构，多层板 |
| 88 |  | 试剂架 | 3460*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 89 |  | 试剂架 | 4100*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 90 |  | 中央台 | 3000*1300*850 | 套 | 3 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 91 |  | 试剂架 | 3000*400*800 | 套 | 3 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 92 |  | 水槽+三口龙头 | 800*450*300 | 套 | 3 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 93 |  | 滴水架 |  | 套 | 3 | PP |
| 94 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 16 | 16A插座 |
| 95 |  | 洗眼器 |  | 套 | 3 | 上海 台雄 |
| 96 | 306 | 边台 | 3920*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 97 |  | 边台 | 5520*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 98 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 99 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 100 |  | 边台 | 2050*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 101 |  | 试剂架 | 2050*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 102 |  |  | 3920*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 103 |  | 中央台 | 3000*1200*850 | 套 | 2 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 104 |  | 中央台试剂架 | 3000*330*800 | 套 | 2 | 详见材质说明 |
| 105 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 8 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 106 |  | 水槽+三口龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 107 |  | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP |
| 108 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 上海 台雄 |
| 109 | 307 | 边台 | 7920*600*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 110 |  |  | 3920*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 111 |  | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 112 |  | 通风橱 | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构含遥控水杯 |
| 113 |  | 边台 | 2050*750*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 114 |  | 试剂架 | 2050*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 115 |  | 试剂架 | 3920*300*800 | 套 | 1 | 钢玻结构，含电源插座和LED灯 |
| 116 |  | 中央台 | 3000*1200*850 | 套 | 3 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 117 |  | 中央台试剂架 | 3000*330*800 | 套 | 3 | 详见材质说明 |
| 118 |  | 塔台+插座 |  | 套 | 16 | 16A插座 |
| 119 |  | 水槽+三口龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | PP水槽，铜芯龙头上海 台雄 |
| 120 |  | 滴水架 |  | 套 | 2 | PP |
| 121 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 上海 台雄 |
| 122 | 308办公室 | 教师办公桌 | 1500*700*800 | 套 | 12 | 多层板柜体，防火板台面 |
| 123 |  | 教师办公椅 |  | 套 | 12 | 真空网格转椅，不锈钢支架 |
| 124 | 3楼东学生休息室 | 学生桌 | 800*550*800 | 套 | 32 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 125 | 设备间 | 边台 | 3120*700*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 126 | 设备间 | 边台 | 1450*700*850 | 套 | 1 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 127 | 305 | 边台 | 4720*800*850 | 套 | 2 | 钢木结构，多层板柜体。理化板台面 |
| 128 | 305 | 吊柜 | 4720*400*700 | 套 | 2 | 全木结构，多层板 |
| 129 | 排风系统 | 风机 | 7.5KW | 台 | 2 | 防爆风机 |
| 130 |  | 雨帽 |  | 台 | 2 | PP |
| 131 |  | PP风管 | 600*500 | 米 | 60 | 8mm厚PP |
| 132 |  | 弯头 | 600*500 | 只 | 12 | 8mm厚PP |
| 133 |  | 管道 | 300*300 | 米 | 36 | 8mm厚PP |
| 134 |  | 弯头 | 300*300 | 只 | 12 | 8mm厚PP |
| 135 |  | 支架 |  | 只 | 80 | 镀锌钢材，加喷塑 |
| 136 |  | 变频控制器 | 7.5KW | 套 | 2 | 西门子 |
| 137 |  | 控制箱 |  | 套 | 2 | 全钢 |
| 138 |  | 消音器 | 1500*600 | 套 | 2 | PP |
| 139 |  | 防火阀 |  | 套 | 2 | 304不锈钢 |
| 140 |  | 风机底座 | 1600*1500 | 套 | 2 | C30混凝土 |
| 141 |  | 电缆 |  | 米 | 50 | 江扬 |
| 142 |  | 信号线 |  | 米 | 100 | 江扬 |
| 143 |  | 酸雾喷淋塔 | θ1350*3500 | 套 | 2 | PP |
| 144 |  | 风阀 |  | 套 | 8 | Pp |
| 145 |  | 自动加药系统 |  | 套 | 2 |  |

原材料品牌指定表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实芯理化板台面 | 12.7mm | 上海富美家、上海佰克、上海威盛亚 |
| 2 | 三聚氰氨双饰面多层板 | 18mm | 吉林露水河、滁州华能、南京雷博特翔事 |
| 4 | 钢制方管 |  | 上海宝钢、马钢、武钢 |
| 5 | 铰链 | 阻尼 | 广东东泰、德国海福乐、德国海蒂诗 |
| 6 | 导轨 | 静音 | 广东东泰、德国海福乐、德国海蒂诗 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 上海台雄、科恩TOF、润旺达 |
| 8 | 耐腐蚀水槽 |  | 上海台雄、科恩TOF、润旺达 |
| 9 | 自排式滴水架 |  | 上海台雄、科恩TOF、润旺达 |
| 10 | 镀锌冷轧钢板 |  | 上海宝钢、马钢、武钢 |
| 11 | 玻璃钢变频离心风机 | 变频 | 苏州顶裕，上海通用、恒驰 |
| 12 | 变频器 |  | 西门子、ABB、施耐德 |
| 13 | 风管/弯头/三通/变径 |  | 日丰、联塑、喜得 |
| 14 | 五孔插座 |  | 西门子、TCL、正泰 |
| 15 | 线缆 |  | 远东、江扬、埃克森 |

注：1.采购清单中品牌为参考品牌，技术参数为本次招标所需的基本要求，供应商可投报技术参数不低于参考品牌的产品。

2.本次招标所需要送样品：实验边台2000*750*850带水池1套，多层板小样一块。

3.样品尺寸仅供参考

4.送样地点：南通大学综合楼一楼大厅

工艺及技术要求

实验边台/实验中央台

实验台柜技术标准和要求必须符合国家规范要求GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》

通用技术工艺整体要求：

1.外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边为倒角圆，无明显凹凸现象。

2.整体表面：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致，所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

3.封边:柜体的每一块板，包括所有的门板、抽屉板等板材都必须四个边采用优质热熔胶经170度高温高压作防水封边处理。

3.1用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

3.2.胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

3.3.水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

3.4.封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

3.5.除特殊要求外，封边应先短后长。

3.6.装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

3.7.接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4.三合一连接件:台面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5.零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

6.排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

7.色泽：整套产品或成套产品色泽符合用户需求。

8.配件：各种配件不得有少件、漏钉，启闭零件和配件应使用灵活装配。

8.1.装配后产品外观尺寸符合设计要求；

8.2.正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

8.3.各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；

通用技术规范与标准：

1、金属家具采用的标准：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2、木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3、饰面板标准 E1级多层素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

详细的配置及技术要求、材质说明：

考虑到本地湿热天气，柜体、门板、抽屉面板等仅可采用优质环保E1级多层板为基材的三聚氰胺，不可采用以密度板或者颗粒板。

本次招标材质要求；

1、实验边台/中央台、角柜：

1.1、台面：采用上海威盛亚或者富美家等12.7mm黑色实芯理化板台面,边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形。台面材料要求采用纯木浆牛皮纸作为实芯理化板台面的原材料，由牛皮纸、表层纸、酚醛树脂纤维经高温高压聚合而成。表面细致，表面抗腐蚀性能强、表面抗划痕性能强、表面抗紫外线性能强、低甲醛释放量，节能环保、抗菌性能，同时要求台面耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，结构坚固致密,更具有良好的承重性能，经久耐用。台面与柜体的连接除用环保胶粘合之外，四周还必须用螺丝固定。并符合以下技术参数指标：

1.1.1 台面理化性能需通过化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水。检验结果符合GB/T17657-2013标准。

1.1.2、理化板台面甲醛释放量检测：检验报告（委托抽样型）检验结果符合GB18580-2017标准。

1.1.3、理化板台面物理性能检测，检测项包含：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能，抗拉强度、弯曲强度、耐香烟灼烧（耐高温检测）、耐光色牢度。检验结果符合GB/T17657-2013标准。

1.1.4、理化板台面抗菌性能测试，测试项目包含：肺炎克雷伯氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌抗菌，粪链球菌抗菌，肠沙门氏菌。检验结果符合ISO22196：2011标准。

1.1.5、理化板台面化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物，苯，甲苯，二甲苯，符合GB50325-2001标准Ⅰ类民用建筑工程。

1.1.6、投标人提供：符合本项目的台面技术指标的检测报告复印件。台面检测报告中检测项应包含1.1.1-1.1.5检测项，检测结果应符合以上标准。

框架：采用H型钢架，管截面为40*60mm，厚度1.8mm的镀锌方管制作（喷涂前厚度），表面经酸洗磷化处理，环氧树脂粉末静电喷涂，涂层平均厚度≥75μm。钢制框架下配有ABS调节脚，可自由调节高度。

表面处理：镀锌冷轧钢板在制作完成后，在预处理中包括多个步骤：

- 清洁剂、雾化剂喷涂。

- 水冲洗。

- 钝化密封材料喷涂。

预处理后的钢制品在干燥炉中干燥并冷却；冷却后的钢制品送到喷粉室中进行内外喷粉，其厚度最少为1.5mils；完成底层喷粉的钢制品马上送入高温恒温箱中进行研磨和化学处理。喷涂均采用环氧树酯静电粉末喷涂,烤漆膜厚平均值平面65um及以上，麻面105um及以上。

1.2、柜体：采用18mm厚优质环保E1级实木多层板，颜色为时白色。柜体内设活动层板，活动背板，以方便维修水电线路。内置活动层板，每隔20mm可自由上下调节高度，层板由四个层板扣支撑，承重≥25kg。所有柜体板材必须是采用整板，不允许拼接。抽屉面及柜门面柜体断面以热熔粒籽胶及2mm厚的PVC封边，其余板件断面以热熔粒籽胶及1.5mm厚的PVC封边，作防水防潮处理。所有板件三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆卸。板材须有防伪品牌标志。

1.3、门板、抽屉面板：18mm厚优质环保E1级实木多层板，颜色为时白。断面经优质2mm厚 PVC防水封边处理。要求不翘不裂、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。封边条封边配优质热熔胶。

1.4、五金配件：阻尼铰链，开启角度为110度；静音导轨。品牌为DTC,或者星徽，或者海福乐品牌

1.5、拉手：一体成型一字型拉手，经环氧树脂静电喷涂，颜色为时尚灰。

2、三联水龙头：采用实验室专用水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转（洗眼器为可抽取式），可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷。阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；品牌为上海台雄或者台湾科勒。

（1）通过预调节装置调节水流量，起到减缓水的压力；

（2）可防止污物进入阀门芯；

（3）耐酸、耐碱及耐锈蚀。

3、耐腐蚀水槽：整体采用壁厚≥6mm的高密度PP高分子材料模具一体成形，带防堵塞,防虹吸，防臭下水装置、耐强酸强碱、耐＜80℃有机溶剂,并耐150℃以下高温。

4、自排式滴水架：PP材质,14支，要求由PP棒加PP板背板一体成型，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿，设清洁水自动回流装置，带导流孔，要求接至水槽，便于残水排流，利用器皿的自然干燥；整体美观实用。

5立柱试剂架，钢玻结构

5.1、承重柱：采用1.2mm或以上镀锌冷轧钢板制作，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接

5.2、层板：

（1）1.2mm以上镀锌冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂防腐处理，活动层板由立柱中间平层板和两翼挂板三片组成，快装孔连接安装可按需调整高度或取下；

（2）10mm厚钢化玻璃四周磨圆边，钢化玻璃贴防爆膜，并有明显CCC标记；

5.3、层板护栏：304不锈钢管定制；

6、多功能插座：采用五孔多功能插座，适用于任何仪器。220V/15A万用插座2个为一组，试剂架上为2个一组，每间隔1000-1500mm（或根据要求）设一组，插座位置要高于实验工作台的台面，每个实验室台要有漏电保护装置,采用优质国产品牌电源线。品牌为施耐德、正泰、或者公牛。

通风柜

一、功能要求：

1、对有毒有害气体控制在排毒柜内操作，强制把有毒害气体排出室外，防止和控制有害气体造成对人体的危害。

2、将实验过程中产生的有毒、有害气体控制在操作的范围内，使其不扩散并能够按所设计的导流系统有效地排出。

3、通过通风柜有的排风系统设计将有毒、有害气体输出到远距离的安全指定位置，并还可通过净化处理系统，确保环境不受污染。

二、技术指标要求：

（一）通风柜规格要求：

1、全钢结构，尺寸为1500*850*2350，1800*850*2350

2、通风柜的性能必须符合国际安全标准EN14175-3或ASHRAE 110-1995的测试，必须符合国家规范要求GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并保证安装后测试数据与投标人提供检验报告相符。

（二）通风柜结构要求：

1、通风柜上部柜体为全钢外壳，链条式配重，实心理化板双层边沿加厚台面，配一个水槽和一个水考克，陶瓷纤维板内衬的双层结构；底柜为钢制柜体。

2、柜体加工材料为符合武冷轧牌号CS要求相应标准的优质低碳镀锌冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

2.1、通风柜外壳：1.2mmTHk，通风柜上装饰封板；底柜柜体主结构，标准型底柜外门板，装饰封板，电源接线盒；

2.2、1.5mmTHk：通风柜主框架，底柜调整脚支撑板；

2.3、通风柜所有钢板均按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗、烘干等过程。

2.4、喷涂均采用环氧树酯静电粉末喷涂,烤漆膜厚平均值平面75um及以上，麻面105um及以上，喷涂厚度将在验收时检测喷涂厚度。在高温烘箱内固化成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，颜色可根据标准色卡由采购人统一选择。

3、内衬板：实验室专用5mm厚抗倍特板，耐高温、抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致等。检测性能：抗酸碱腐蚀,阻燃性能好，自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色。扰流板：扰流板应该和内衬材料一致。

4、扰流板固定座：采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等）。

5、所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露的非编号304或316不锈钢螺钉等金属部件。

6、内维修门密封条：采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等）制作，以确保排风柜内维修门的密封性，避免污染外泄。

7、调节门：

7.1、视窗玻璃：采用厚5mm钢化玻璃贴防爆膜，并有明显CCC标记。

7.2、调节门钢索：采用钢质调节门齿槽链条；

7.3、调节门把手：采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等）；

7.4、调节门钢索滑轮座：固定座具防钢索脱落设计；

7.5、调节门轨道：采用耐蚀塑料材质（聚丙烯或聚氯乙烯等）制作。

8、集气风罩：采用钟型集气风罩，以聚丙烯或其它更佳的耐蚀塑料材质无缝一体成型制作。

9、工作台面：采用优质12.7mm厚上海威盛亚或者富美家等实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，表面细致，边缘呈圆弧形，结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱耐高温，更具有良好的承重性能。

10、标准型底柜层板：

10.1、活动层板采用厚8mm（约5/16英吋）及以上的优质磁白色聚丙烯板加工制作。其下并适当支撑加固，层板四边具有高19mm（约3/4英吋）及以上的碟状止水唇边，层板外缘须修边处理不得有锐利割手情况；

10.2、于柜内底部设有厚6mm及以上的优质磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘。外观高度约50mm（2英吋）。

11、杯槽：

11.1、采用整体采用壁厚≥6mm的高密度PP高分子材料模具一体成形，耐强酸强碱。

11.2、内径尺寸：约W145×D65×H90mm；

11.3、所有杯槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式；

11.4、所有杯槽应采台面齐平安装法；

11.5、除有特殊说明者外，所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

12、底柜五金及配件：（除有特别说明者外，依下列规定配置）

12.1、铰链：采用符合三合一锌合金铰链；

12.2、把手：采用ABS工程塑料；

12.3、门缝条：采用塑料材质；

12.4、门扣组：采用塑料材质；

12.5、层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

13、通风柜上柜结构：

13.1、通风柜双层结构的夹层空间厚度不得低于100mm，以便容纳公用系统管线；

13.2、公用系统出口与远程控制阀采用隐藏式管道连接，排风柜两侧内衬板应具可拆式维修门以方便管道维修；

13.3、通风柜至少可通过卸除里面维修门板，或者正面左右操作面板等两种方式，对双层框架内公用设备进行安装维修；

13.4、扰流板及排气夹层：

13.4.1、所有扰流板均应为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具。

13.4.2、扰流板固定座数量及安装位置应能使扰流板达到最佳稳固性。

13.4.3、背部扰流板上应设计有蒸馏架固定座，以方便蒸馏架的安装与拆缷，避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔。

13.5、通风柜工作区深度（自下通风板内缘起量至扰流板前缘）应不小于635mm（约25英吋）；另外，通风柜工作区高度（自台面板至柜内顶板*）应不小于990mm（约39英吋）*量测范围为下通风板内缘起量至工作区深度的2/3范围内向上的空间。

13.6、下通风板：

13.6.1、工作台面前缘上方应具有斜面型可拆缷式下通风板设计，拆缷时不需使用特殊工具。

13.6.2、下通风板两侧应具可移动或掀盖式穿线孔设计，以方便电源插头通过衔接至柜外插座，穿线孔大小应足以通过插头。

13.7、装饰封板：当在排风柜与吊顶之间有空隙时，须使用装饰封板遮盖，封板的材质与颜色应与排风柜相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；

13.8、调节门：

13.8.1、除有特别说明者外，调节门为单片垂直移动式设计。

13.8.2、调节门最高开启高度在下通风板上方至少710mm（约28英吋）。

13.8.3、调节门最低关闭高度在下通风板上方约5～10mm内。

13.8.4、移动调节门时施力不应过重，一般应低于2.5公斤（约5.5磅），调节门的操作须能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。

13.8.5、调节门玻璃外缘应具有保护边条，以确保安全。

13.8.6、每片调节门应采用单一平衡配重。

13.8.7、调节门的全启、全闭状态有避免碰撞的缓冲装置。

13.9、照明装置：

13.9.1、照明灯具应安装于排风柜上部外侧，对排风柜内提供照明。

13.9.2、照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢化玻璃与排风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。照明灯具为21W*2 T5节能灯管、6400K 应安装于排毒柜上部外侧,对排毒柜内提供照明。

13.9.3、灯罩应为全罩式，其上并具散热孔设计。

13.9.4、照明灯具应能于工作台面（距地面约914mm/36英吋处）上至少提供80呎-烛光（foot-candles）的平均照度。

13.10、电气设备：

13.10.1、通风柜设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的钢制接线盒。

13.10.2、除有特别说明者外，于正面左右操作面板上各装设2组（即共4组）电源插座。

13.10.3、除有特别说明者外，所有电源插座均为3线，10 amps， 220 V.A.C.万用型。

13.10.4、所有220V电源插座均应配置IP-44及以上防护等级的自动阖盖式保护盒。

13.11、模拟控制系统:采用XD-2016芯片电子集成控制显示，照明、风机、电子风量调节阀等。

14、通风柜标准型底柜结构：

14.1、通风柜每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。

14.2、除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔（各区隔配置双开门）的四门柜体单元。

14.3、柜体一般深度至少为533mm（约21英吋），高度（含调整脚） 除有特别说明者外，为900mm（±1.5%）；底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

14.4、服务通道：柜体背面离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。

14.5、柜体正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板（如门板或抽屉面板），上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

14.6、除有特别说明者外，采用双开门款式柜体，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个双开门柜体设聚丙烯制活动层板及集水底盘各一只，层板宽度与柜体内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙。

14.7、柜体应具有排气口功能，柜体排风管道的衔接不得影响排风柜的捕捉及排除污染性能。

14.8、每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

14.9、门板：

14.9.1、门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

14.9.2、门板合页铰链以不锈钢螺丝与门板及柜体相固定。

14.9.3、门板配置门扣组及橡胶缓冲垫。

14.9.4、门板能开关顺畅达180度。

14.10、活动层板：层板上下调节间距每格应小于20mm。

14.11、五金及配件：

14.11.1、铰链：每片门板至少配置两只锌合金铰链。

14.11.2、把手：把手须以不锈钢螺丝固定。

14.11.3、门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合。

14.11.4、门扣组：门扣组须以不锈钢螺丝固定。

15、通风柜专用水配件：

15.1、依图纸或规格说明所示，为各通风柜配置水配件，每种水都必须在排毒柜外的正面左右操作面板上配置远程控制阀，以及在柜内侧壁上设置水出口阀或考克，其出口接头应为尖嘴型锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密。

15.2、曝露于柜内的水出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂。

15.3、所有水阀件把手上均应有符合DIN EN 13792或当地标准的指示色标牌。

15.4、所有水柜内配管，给水应选用黄铜硬管材质；其它配套阀件及接头材质均应选用相对应材质；并预先配管至排风柜侧板上方或后下方指定衔接点。

15.5、提供完整的水配件以及其必要的安装附件。

废气处理装置要求

废气处理箱：

一、根据实验室废气排放特点，采用酸雾喷淋塔系统对废气进行处理，处理完的气体达到国家标准（GB3095-2012），所排放的废气须有第三方检测机构出具检测报告。

适用于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对实验室工作造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

结构形式：

采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

排风风系统设计及安装要求：

（一）、总体要求：

根据实验室现场实际状况及提供资料，本排风系统主要内容包括：实验楼一楼、二楼、三楼实验室共计2套排风控制系统，变风量自动变频风量控制系统。普通定风量排风系统：打开风机后开启所有通风设备，风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量;变风量自动变频风量控制系统：排风终端设备可以实现操作便捷，智能化控制，有效节约能源；具有延时，紧急排风功能。

（二）、排风设计要求

1.排风系统有通风橱、定实验室排风设备根据不同需求，排风量1500-6000h/m3。

2.实验室房间控制参数；

2.1.房间余风量根据房间最大通风量的20%确定，现场根据调试情况适当增减，负余风量表示排风量高于送风量，余风量从房间各种缝隙渗入，房间表现为微负压。

2.2最小换气次数根据房间用途不同，确定为8~14次/小时，最大不超过25次/小时。

2.3排风管道主管道设计在最大风量时风速控制在12米/s，支管最大风量时风速控制在8m/s；

2.4实验室的补风为自然补风

（三）、排风系统配置及材质要求

1、排风系统：

排风系统的组成：排风终端设备、风管系统、风机、消音器、废气处理处理装置、变频器、阀体、传感器、控制模块等。

工艺流程：

自动变频控制系统工艺流程如下：

变频控制系统

排风终端设备→风管系统→消声器→玻璃钢离心风机→活性炭吸附箱→高空排放

2、排风设计说明

- 变风量自动变频风量控制系统：

①主风管及配件采用国内优质8mmPP环保防腐风管；支风管风管及配件采用国内优质8mm厚高强度pp风管，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。

②变频器：与风机电机功率相应配套，单独设有控制电箱，电箱内装有排风扇，保证变频器的散热。

③电动风量模拟阀：采用PP成型管材加工，转动角度0~90°，阀体采用数显可调角度的电动风量模拟阀，并且有记忆功能（即可以记住此次调节的角度，下次打开时仍然调到设计的角度）。

④排风风机：主材采用玻璃，传动组：皮带式。

⑤消音器：优质PP板材制作，内衬超细玻璃丝消音棉，总长为1.5m，有效消音长度为1.3m，消音棉厚度为10cm，能有效消音5~10分贝。

⑥软接头：采用人造革（通风专用），能保证风机运转的情况下，风管不会产生震动，起缓冲作用。

⑦风管支架：采用镀锌型材，用防锈漆二度，面漆一度，水平管路吊架间距不大于3m，垂直管路支架间距不大于4m。

⑧防火阀：采用镀锌板制作，平时为开启状态，发生意外情况时当管道内气体温度达到70℃时，易溶片熔断，阀门关闭时，输出关闭信号。

（四）、风机设计要求

排风风机选型及技术要求：

①采用定风量排系统风风机设计要求：

为保证风机性能能满足设计要求，拟投标风机采用玻璃钢防爆风机。

②采用自动变频风量控制系统风机设计要求：

为保证风机性能能满足设计要求，拟投标变频风量控制系统风机采用实验室专用防爆变频离心风机，传动组为皮带式，材质为玻璃钢；风机型号通过中国节能产品认证，达到一级能耗；风机型号通过防爆认证，风机型号通过AMCA认证。

3、规定进出实验室的管道应安装70℃自动熔断关闭防火调节阀。

4、安装在吊平顶内的风管，全部采用吊架安装，采用膨胀栓连接吊杆或焊接，连接位置应在梁的侧面，并应在梁的中或中心以上部位；所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支吊或托架，其构造形式在确保牢固可靠的原则下根据现场情况选定，详见参考最新国际图集《风管支吊架》O8K312做法；支管的重量不得由干管来承担，必须自行设置支、吊架；管道支吊架必须注意不影响结构的安全；所有管道支吊架在安装前应做好除锈工作，并刷红丹防锈漆2遍。

5、风管弯头之中心半径一般为风管宽度的1.5倍。

6、所有风管穿过构筑物时，风管与构筑物之间的空隙应用不然柔性材料填充密实。

7、风管与各设备之间均需用软接头连接，软接头采用人造革制作,长度为200mm；PP风管直管段连续长度超过15m，必须设置软连接及防摇摆固定支架。

（五）、节能要求：

1、风机性能满足《公共建筑节能设计标准》要求。

2、合理布置排风口，保持最优气流组织，提高通风效率。

3、排风设备配有能量调节的控制装置。

4、排毒柜采用变频控制，节约室内空调能耗。

（六）、环保要求：

1、设备噪声和震动控制标准满足《声环境质量标准》GB3096-2008和有关规定要求。

2、风机等采用高效率、低噪声型设备，并进行减振装置。

3、风机等设备进出口与风格连接处设柔软性接管；

4、室内风机均设在空调箱或排风箱中，不外露。

排风系统验收要求：

（一）系统测试：

1、风管应符合下列规定：

（1）风管法兰的焊缝应溶合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰平面应的允许偏差为2mm，同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致，并具有互换性。

（2）风管与法兰采用焊接连接时，风管端面不得高于法兰接口平面。

（3）风管与法兰采用点焊固定连接时，焊点应融合良好，间距不应大于10mm；法兰与风管应紧贴，不应有穿透的缝隙或孔洞。

（4）检查数量：按风管总数抽查5%，不得少于5件。

（5）检查方法：查验测试记录，进行装配试验，尺量、观察检查。

2、风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定，风管系统的严密性检验，应符合下列规定：

（1）低压系统风管的严密性检验应采用抽验，抽验率为5%，且不得少于1个系统；在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。

（2）中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1个系统。

（3）系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽验，直至全数合格。

（二）调试和试运行：

1、风管系统冲洗后，进行单机试运行。

2、单机试运转应逐转台启动投入运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑、平衡、温升等的牢固性、正确性、灵活性、可靠性、合理性等。

3、系统的测定

（1）测定通风及风量、风压；

（2）按“动压（或流量）等比法”调整系统的风量分配，确保与设计值相一致；

（3）风量调整好后，应将所有风阀固定，并在调节手柄上以油漆刷上标记

（三）验收步骤：

1、排风控制系统的验收

排毒柜柜风速风量控制测试

测试须对每个排毒柜依次进行，排风机须启动，变频控制须有效。

步骤1: 调节门关闭

步骤2: 验证排风阀风量控制。

步骤3: 实测风速风量。

步骤4: 实测通风系统运行噪音。

全部排毒柜开启时，噪音检测仪放在房间中间离地面一米高处测试，房间噪音应小于65分贝。

实验室排风系统安装调试完成后，连续运行72小时的试运行，以确认安装调试工作完成。

2、废气处理装置的验收

该装置安装完后，由具有相关资质的检测机构进行现场采样，出具检测结果，对废气中主要成分达到国家排放标准则为合格，验收是否合格以最终结果为主。

资料柜；规格；800*550*3000，采用18mm多层实木板，颜色为暖白色，上下分为3层门板，每层门板内分为3格，并配有锁和拉手。

仪器柜；规格为900*450*1800，要求每层隔板承重大于150kg，全钢结构，钢板厚度大于1.5mm.

药品柜；规格900*450*1800，材质为12mmPP阻燃板，耐强酸强碱，PP合页和拉手，每层板的承重大于50KG.

吊柜；规格；A*400*700，材质为多层板，每层内标配隔板一块。承重大于85kg

试剂架；钢玻结构，立柱为1.2mm厚钢板折弯，玻璃采用8MM钢化玻璃，边立柱带2个插座，中立柱带一个开关和三个16A插座。带灯。

教师办公桌；规格1500*700*800，站板为25MM厚多层板，台面为富美家等防火板，带活动柜和锁。

学生桌；规格800*600*750/2200，站板为25mm多层板，台面为威盛亚或者富美家等实芯理化板，柜体为多层板，带两个电源插座，带书架和吊柜。

会议桌；规格2400*1100*800，材料为南美橡木等。

第四部分 合同主要条款

1、交货期

合同签订45天内（安装完成）

2、交货及安装地点

南通大学启秀校区指定地点

3、付款方式

用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整套免费保修 叁 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（3）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（4）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：南通大学采购谈判二次报价单

附件9：无重大违法记录声明

附件10：诚信承诺书

附件1：投标函

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：人民币（小写）              ，人民币（大写）                         。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2：投 标 报 价 总 表

投 标 报 价 总 表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备 注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3：配置清单及分项报价表

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：                （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8：南通大学采购谈判二次报价单

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | （小写） | （大写） ______________万______仟______佰 |
| 其他 优惠承诺 |  |  |
| 投标单位 |  |  |
| 报 价 人 联系方式 |  |  |
| 使用部门 |  |  |
| 联 系 人 联系方式 |  |  |

备注：商务标开标后，请各授权代表二次报价，联系方式0513-85012891。

附件9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件10：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被委托代表人（签字）

年    月    日