南通大学采购文件

项目名称：医学院电动解剖台等

项目编号：TDHW(XJ)2024-087

南通大学招投标管理办公室

2024年5月

目录

第一部分  询价采购公告	2

第二部分 投标人须知	4

一、询价文件	4

二、投标文件	4

三、投标细则	6

四、询价方法及评判标准	7

五、定标	7

六、合同的签订	7

七、其他	7

第三部分询价货物要求及相关说明	8

第四部分合同主要条款	11

第五部分附件	12

附件1：投标承诺函	13

附件2：法定代表人资格证明	14

附件3：法定代表人授权书	15

附件4：无重大违法记录声明	16

附件5：诚信承诺书	17

附件6：投标报价表	18

第一部分  询价采购公告

南通大学拟采取询价方式购买医学院触控教育电动解剖台等及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：医学院触控教育电动解剖台等

二、项目编号：TDHW(XJ)2024-087

三、货物品名及技术规格：详见本询价文件第三部分“询价货物要求及相关说明”。

四、项目预算：49.16万元。 具体见第三部分“货物一览表”。

五、合格的投标人

参加本次询价活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、询价文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名，若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、询价文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm支付，事后不退。）。

十、投标文件递交方式

快递邮寄：

邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

投标文件接收截止时间及开标时间：2024年6月6日14时30分

收件人：牛老师，南通大学啬园校区国资处综合楼229。

现场递交：

1、投标文件接收开始时间：2024年6月6日14时00分

2、投标文件接收截止时间及开标时间：2024年6月6日14时30分

3、投标文件接收地点：南通大学啬园校区综合楼202室

4、联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、开评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询询价联系人。

项目联系人及联系方式：详见第三部分“货物一览表”

询价联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，牛书花0513-85012891。

如对询价文件存在质疑，请在投标截止时间2日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

第二部分 投标人须知

一、询价文件

1.1. 名词定义

本询价文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应询价并具备相应资质的参与投标的生产（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 询价文件的组成

本询价文件由下列部分组成：

（1）询价采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 询价文件的澄清

如投标人对询价文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 询价文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间2日前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为询价文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如询价文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、商务文件。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）投标承诺函（格式见附件1）：

（3）法定代表人资格证明（格式见附件2）

（4）法定代表人授权书（格式见附件3）

（5）无重大违法记录声明（见附件4）

（6）诚信承诺书（见附件5）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

商务文件（报价）：

（1）投标报价清单（格式见附件6）

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正本1份，副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在两个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。

（4）各标段要求独立包装，并在装袋封面注明标段。

（5）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）询价项目编号：

（3）询价项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标报价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含材料、运输、力资、税费、售后服务等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦询价结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读询价文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 询价终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次询价。

四、询价方法及评判标准

本次询价采用单项最低评标价法评标，即在报价文件满足询价文件全部实质性要求且单价报价最低的由对应的投标人中标。投标报价相同的则由投标代表抽签确定中标单位。

五、定标

5.1. 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人，并将结果通知中标的投标人。

5.2. 询价小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标。

5.3. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次询价作废标处理：

（1）发生影响询价公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

5.4. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

六、合同的签订

6.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.2. 本询价文件、中标人的投标文件以及中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分询价货物要求及相关说明

| 序号 | 货物/服务名称 | 品牌/型号 | 厂商 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 使用人员 | 使用人手机号 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动悬臂侧转式抽风分子筛解剖台（带喷淋加湿系统） | RSHL-2020XB-I | 江苏日升恒隆科教设备有限公司 | 18 | 台 | 25200 | 453600 | 毛伟峰 | 13912279078 | 医学院（临床技能训练中心挂靠） |
| 2 | 电动悬臂侧转式解剖台（带喷淋加湿系统） | RSHL-2020XB-Ⅲ | 江苏日升恒隆科教设备有限公司 | 2 | 台 | 19000 | 38000 | 毛伟峰 | 13912279078 | 医学院（临床技能训练中心挂靠） |

1、投标人对参数及配置需求不明确的地方请咨询使用老师，参与投标则视同所投设备的价格包含用户老师的功能需求。

2、以上设备采用不打包中标，满足要求的单价最低价中标。

- 电动悬臂侧转式抽风分子筛解剖台（带喷淋加湿系统）

1、规格约2100*750*840mm ，材质:采用304不锈钢,厚度≥1.2mm；

2、储藏箱尺寸:1950*680*430 mm ；

3、电源:AC220V/50hz,有效行程≥340mm；

4、带有浸泡功能,有效容积≥550L；

5、能对保存标本进行有效的喷淋加湿；

6、台面承重≥200kg；

7、具有电动升降功能，电机传动系统完全位于储藏箱外，可单独开启与关闭；

8、具有风量、风速电子感应系统，可与净化系统相配，并能在智能集中控制显示系统上实时动态显示并自动监控；

9、电动升降部分：

9.1、电动升降部分采用主动力箱体外传动；

9.2、箱体内升降传动机构采用两组电动回转悬臂侧摆动方式；

9.3、具有四个独立主动力摆臂单元,通过同步平衡联接装置组成完整的侧转摆动式系统；

9.4、解剖台箱体内无旋转螺柱、螺杆、齿轮、钢丝绳、X铰链支架等机械部件，以确保台面平稳升降，无箱内晃动现象，有效避免箱内机械零件的福尔马林腐蚀；

9.5、在任意高度位置自锁停止及升降，使内置升降台面在升起的最高点位置高于解剖台台面边框，方便整体标本的运转；

10、解剖台带有下排污水收集装置；

11、内箱体带有标本上升引导装置，中空风道带有匀风装置；

12、过滤系统：

解剖台具备SiO2分子筛过滤系统，在解剖台内部中央带分子筛过滤层，可吸附甲醛分子:SiO2分子筛为 FX 型疏水晶态SiO2，优良的 Si-O-Si的有机高聚物,二种IO元环的孔道系统，有效孔径分别为：5.6*5.4A和5.5*5.1A；容积：0.18mg/g，抗压强度24达因，磨损率≤0.5%，积密度≥0.7克/毫升。

- 解剖台升降机构在上升或下降过程中噪音≤55分贝。

- 电动悬臂侧转式解剖台（带喷淋加湿系统）

1、规格约2100*750*840mm ，材质:采用304不锈钢,厚度≥1.2mm；

2、储藏箱尺寸:1950*680*430 mm ；

3、电源:AC220V/50hz,有效行程≥340mm；

4、带有浸泡功能,有效容积≥550L；

5、能对保存标本进行有效的喷淋加湿；

6、台面承重≥200kg；

7、具有电动升降功能，电机传动系统完全位于储藏箱外，可单独开启与关闭；

7.1、电动升降部分采用主动力箱体外传动；

7.2、箱体内升降传动机构采用两组电动回转悬臂侧摆动方式；

7.3、具有四个独立主动力摆臂单元,通过同步平衡联接装置组成完整的侧转摆动式系统；

7.4、解剖台箱体内无旋转螺柱、螺杆、齿轮、钢丝绳、X铰链支架等机械部件，以确保台面平稳升降，无箱内晃动现象，有效避免箱内机械零件的福尔马林腐蚀；

7.5、在任意高度位置自锁停止及升降，使内置升降台面在升起的最高点位置高于解剖台台面边框，方便整体标本的运转；

8、解剖台带有下排污水收集装置；

9、解剖台升降机构在上升或下降过程中噪音≤55分贝。

第四部分合同主要条款

1.交货期

自合同签订之日起30日内安装调试完毕交付使用并验收合格。

2.交货地点

南通大学指定位置。

3.质量要求

合格。符合现行国家标准及相应的产品质量标准要求。

4.付款方式

货物全部交货到指定地点、数量清点、外观验收无问题，并验收合格后，卖方应开具有效的发票，买方向卖方支付合同总金额的全款。

5.质量保证期及售后服务

（1）验收合格后一年。

（2）质保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）售后服务的其他条款。

6.检验、服务和验收

（1）买方有权进行中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。

（2）卖方在发货前应根据技术条件要求负责对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具货物质量合格证书，出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)，并且出具证明货物及服务合格性的文件。凡未经检验和试验合格的货物不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，货物才能发运。

（3）货物运到指定地点后，买方将根据装货清单对其进行检查收到的数量，包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若买方有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，卖方有权参加检验。作为检验结果，如果货物数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换。

（4）现场检验中，若发现设备材料质量、规格、数量与合同规定不符，买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复或不派人参加现场检验，发生上述情况时由卖方负责。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告。

第五部分附件

附件1：投标承诺函

附件2：法定代表人资格证明

附件3：法定代表人授权书

附件4：无重大违法记录声明

附件5：诚信承诺书

附件6：投标报价表

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目询价文件（项目编号           ），已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本询价项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本询价项目及其相关人员之间均不存在可能影响询价公正性的任何利害关系。

4、愿按询价文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受询价文件的所有条款、条件和规定，放弃对询价文件提出质疑的权利。

6、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守询价文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件4：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件5：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年    月    日

附件6：投标报价表

投 标 报 价 表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 |  | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备 注 |
| 投标人名称：（公章） |  |  |  |  | 被授权代表（签名或签章）： |  |  |  |  | 日期： |  |  |