项目编号： TDHW(GK)2023-209

公 开 招 标 文 件

项目名称：南通大学生科楼药学院危化品暂存间改造配套设备

南通大学招投标管理办公室 2023年12月

目 录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知前附表	6

第三部分  投标人须知	7

一、招标文件	7

二. 投标文件	8

三、投标细则	9

四、开标、评标	10

五、评标方法及评分标准	12

六、定标	14

七、质量履约保证金	14

八、中标通知书及合同的签订	14

九、其他	15

第四部分  招标货物及有关说明	16

一、货物需求一览表	16

二、参数要求	16

对接要求	24

三、验收标准	25

第五部分  合同主要条款	26

第六部分  附 件	27

附件1：投标承诺函	28

附件2：投标货物配置清单	29

附件3：技术规格响应/偏离表	30

附件4：商务条款响应/偏离表	31

附件5：法定代表人资格证明	32

附件6：法定代表人委托书	33

附件7：无重大违法记录声明	34

附件8：诚信承诺书	35

附件9: 现场踏勘确认函（如需）	36

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）	37

第一部分  采购公告

南通大学委托招投标管理办公室，就南通大学生科楼药学院危化品暂存间改造配套设备及相关服务进行公开招标，欢迎有意向的合格供应商参与投标。

本次采购的相关信息如下：

一、 采购项目名称：南通大学生科楼药学院危化品暂存间改造配套设备

二、 采购项目编号：TDHW(GK)2023-209

三、 采购项目品名、数量及技术规格：

详见本项目招标文件第三部分“采购项目及有关说明”

四、 采购项目预算：20万元

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的供应商

参加本次采购活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、具有本次采购项目的供货、安装、售后服务等相应能力和经验（不含进口货物免税业务办理）；

3、采购项目的生产厂家或经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、供应商资格审查方式：资格后审。

八、招标文件的获取：本次招标文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由供应商报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库（https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm）注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次采购活动的供应商，须支付标书费300元人民币/标段。

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标方式：

1、本项目采用电子招投标方式采购（不见面远程开标）

2、文件递交截止及开标时间：2024年1月16日14时30分

3、线上签到时间：2024 年1月16日13时30分-14时30分

4、投标文件解密时间：2024 年1月16日14时30分-15时00分

供应商必须准确提供相关信息，因供应商未及时提供准确信息或未主动了解相关信息而造成的一切后果由供应商自行承担。以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。供应商必须按照招标文件（电子招投标）的规定参加投标，否则视为无效投标。供应商必须按照相关程序提前办理好数字证书CA（单位公章和法人章必须办理，被授权代表章可按需办理。）和安装投标文件工具后方可上传投标响应文件。操作说明详见南通大学招投标管理办公室网站（https://ztb.ntu.edu.cn/）--办事指南--电子标操作手册（供应商）/CA办理。

十二、开评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十三、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

十四、现场勘察要求（如有）：

1.鉴于本项目需根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，拟参加投标的供应商通过实地勘察，明确本项目安装需求（供应商须持法人授权委托书、本人身份证参加现场勘察）；

2.供应商通过预约参加现场勘察；采购人会组织供应商在规定的时间、地点勘察项目现场；

3.供应商踏勘现场发生的费用自理；

4.除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

5.采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

十五、与本次采购有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物）0513-85012891

沈老师（服务）0513-85012365

曹老师（工程）0513-85012720

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询：李老师 13813729188

电子投标文件制作咨询：赵工 18501610667、张工 18838985729、王工 17717871064。

数字证书CA办理等咨询：010-58515511杨子龙，4009197888人工客服。

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

第二部分  投标须知前附表

| 招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的采购事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南通大学生科楼药学院危化品暂存间改造配套设备 |  |  |
| 项目编号 | TDHW(GK)2023-209 |  |  |
| 招标联系人 | 李老师 | 联系电话 | 0513-85012138 |
| 项目联系人 | 李冰 | 联系电话 | 0513-85012136 |
| 送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元/标段 |
| 项目预算* | 20万元 | 投标保证金 | 无 |
| *进口产品预算不含依法免征的进口环节税，但包含贸易战加征关税等依法征收的税费 |  |  |  |
| 答疑时间 | 采购人不安排统一答疑，投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章，填写联系人姓名和电话）的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。 |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织 |  |  |
| 投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间：2023年 1月 16日14 时 30分；本项目采用电子招投标方式对文件进行评审，投标人无需到开标现场，开标前无需提交纸质文件；投标人需在开标前一小时在线签到、开标后半小时内在系统中远程解密，未按时操作视为自动放弃本项目投标。 |  |  |
| 开标时间与地点 | 开标时间：2023年1月16日14时30分；开标地点：南通大学啬园校区综合楼233室 |  |  |

本招标文件前后内容如有不同，以投标须知前附表为准。

第三部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的生产厂家、经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标须知前附表

（3）投标人须知

（4）招标货物及配套安装项目有关说明

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将通过邮件方式答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件和商务文件：

2.2.1资格证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）；

（3）法定代表人委托书原件（格式见附件6）（法定代表人本人参加投标和签署投标文件的无需提交此证明材料。）；

（4）进口货物非生产厂家投标，需提供生产厂家（或全国总代、全国独代）出具的销售代理授权书或本项目的专项投标授权书（免税货物须提供）

（5）投标承诺函（格式见附件1）；

（6）无重大违法记录声明原件（见附件7）；

（7）诚信承诺书原件（见附件8）；

2.2.2技术文件：

（1）投标货物配置清单（格式见附件2）；

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件3）；

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件4）；

（4）依据评标办法中相关内容提供的所有资料；

（5）投标货物宣传彩页、合格文件、质量标准认证书、技术资料等；

（6）招标文件中要求提供的其他相关材料；

（7）评分项中未涉及投标人认为需要提交的其他材料；

2.2.3商务文件（报价）：

（1）投标报价总表（系统内在线填写）

（2）货物配置清单及分项报价表（系统内下载填写后上传）

以上资格证明文件、技术文件和商务文件均须加盖投标人公章。

上述所有原件均应为有效的原件，所有材料复印件或扫描件均为有效的原件的扫描件并加盖投标人单位公章且清晰可见（原件备查），否则引起的后果由投标人自负。

2.3. 投标文件的格式及签署

（1）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

（2）投标文件须由投标法定代表人或被授权代表签署并加盖投标人公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署并加盖投标人公章。

（4）投标文件封面要求加盖投标人公章。

三、投标细则

3.1. 投标项目

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货产品，投标时用外币不含税价或人民币包干价，签完外贸合同后由于汇率变化导致的汇差由投标人承担。其中“付款基准汇率”以代理协议当天中国银行外汇现汇卖出价为准（对于涉美进口产品如需加征关税由投标人承担）。

（3）价格条件：国（境）内、外供货的货物报南通大学指定地点的交货价。

（4）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，不限于招标文件中货物清单内容及招标方案要求，且须满足采购人项目功能需求。一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（5）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标进行中合理的时间内提供有效的书面说明，必要时提交相关证明材料（说明和证明材料须加盖投标人公章）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前成功上传并按规定时间解封，逾期以及未按招标文件要求上传并解封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行开标，电子招投标的投标人无需到开标现场。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标委员会进行评标。

4.3. 评标时若出现同一品牌的产品（核心产品）有多个投标人投标时，参见《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定。

4.4. 如供应商提供的品牌不在采购人建议品牌中，需要提供相应的品牌技术白皮书，由评标委员会在评标现场评定，有三分之二的评委认定的为通过。

4.5. 开标结束后，评标委员会对投标人的投标资格进行审查，随后对资格审查通过的投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

4.6. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.7. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（2）无法定代表人签字或签章、签字或签章人无法定代表人有效委托的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价明显偏离市场行情的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（8）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

（9）有损害采购人和用户利益的规定的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）投标报价超过招标文件中规定的预算金额；

（15）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（16）因重大变故，招标任务取消的。

4.8. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.9. 评标委员会认为有必要时，可要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.10. 评标委员会将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格审查→符合性审查→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人；

（2）本次招标采用综合评分法评标；

（3）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出；

（4） 各投标人技术得分为各评标委员会成员评分的算术平均值，分值保留小数点后两位；

（5）投标人最终得分 = 技术得分 + 报价得分。

5.2. 评分标准

评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 35 | 满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35 |
| 技术要求 | 40 | 由评委根据供应商的投标文件中《技术规格响应/偏离表》及相关证明资料评审。符合招标文件基本要求的得基准分40分。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”号的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣4分；未标注“★”号和“▲” 号的技术参数负偏离的，则每项扣2分；扣完为止。备注：《技术规格响应/偏离表》必须按招标文件对应要求在投标文件内提供技术响应 证明材料（如彩页或者白皮书或者检测报告或者实际应用截图等），并在《技术规格响应/偏离表》中详细标明技术响应证明材料在投标文件中的页码和位置。未提供技术响应证明材料的作负偏离处理，如因未在《技术规格响应/偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |
| 企业实力 | 6 | 1.投标人提供有效期内ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书及GB/T 22080-2016/1S0/1EC 27001:2013信息安全管理体系认证证书，提供一个得0.5分，满分2分。 2.投标人需同时具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和环保工程专业承包三级及以上资质，提供资质证书复印件。得4分，少提供不得分； 以上提供有效证书，未提供不得分，证书须在有效期之内； |
| 项目人员配置 | 5 | 1.投标人派驻项目现场管理人员中具有注册安全工程师证书的，每满足1人得1分，本项目满分2分，需提供投标日之前连续6个月注册安全工程师在投标单位缴纳社保的证明文件及注册安全工程师证书正式注册在投标人单位的证明文件； 2.投标人或厂家为项目实施服务的人员有环境或环境生态或环保相关的专业技术能力，每满足1人得1分，以此类推，本项满分3分； 以上提供有效证书，未提供不得分，证书须在有效期之内； 响应文件中提供响应单位必须提供单位为其缴纳的近6个月的社保证明材料，不提供不得分。 |
| 实施方案 | 4 | 1.根据投标人提供的施工方案、技术措施、进度安排、验收方案等进行评分，优得2分，良得1分，一般0.5分，未提供不得分； 2.根据投标人提供的资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等进行评分，优得2分，良得1分，一般0.5分，未提供不得分。 |
| 备品备件 | 3 | 根据投标人在质保期内可免费提供的备件与耗材数量以及质保期外备品备件的耐用度、价格或折扣等因素进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 售后承诺 | 3 | 根据投标人提供的产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 业绩 | 2 | 根据投标人2020年1月1日以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得1分；最多得2分）。 |
| 保修期 | 2 | 满足招标文件要求的基础上；每延长一年加1分，最多加2分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

备注：为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

以上所有证书、检测报告、合同等扫描件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组根据最终排名向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

6.2. 评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员会也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 因重大变故，采购人可取消本次招标任务。

6.4. 对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

七、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向采购人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的5%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

八、中标通知书及合同的签订

8.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满后无异议，即向中标人发出中标通知书。

8.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同并且递交一份与本项目电子投标文件内容完全相符的纸质投标文件（含资格证明文件、技术文件及商务文件各1份），过期视为放弃中标。

8.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.4. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格，并向省级财政部门报备。

九、其他

投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第四部分  招标货物及有关说明

一、货物需求一览表

说明：

本项目实行总承包制,供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。

本次改造共涉及4个房间，其中3间为我校启秀校区化学试剂临时存放间及生物废弃物存放间，另有1间为气瓶间防爆应急排风及防护配套设施增补。

本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

### 采购人将根据招标文件技术要求在产品安装过程中委派设备监理工程师或采购人亲自到工地现场进行不定期抽检。

- 参数要求

| 序号 | 名称 | 质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防系统 | 1. 视频监控主机：可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持GB/T28181-2016、Ehome协议接入平台；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放，并实现对房间实现一体化监控。 | 1套 | 国产优质 |
|  |  | 2.硬盘：6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM，，缓存容量: 64MB，能够存储≥3个月以上的视频内容。 | 1套 | 国产优质 |
|  |  | 3.防爆半球摄像头：有效像素不低于400万；支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态；红外补光,照射距离不低于30米；不锈钢材质设计，双防爆认证；宽电压设计支持用户定制交直流POE供电方式；防护等级IP66；防爆等级ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃。； 按照学校的要求完成监控及报警信息整合及数据推送工作。可实现远程监控、操控功能。 | 4套 | 海康 ，朗顺，大华 |
|  |  | 4.网络交换机：8路，支持或具备EXTEND模式，传输距离不低于1000米，防雷等级不低于4KV。 监控机柜：含理线架、配线架。 设备所有管线、线路接头等均做防爆处理。防爆级别：EXdⅡBT4Gb（防爆电器须具有防爆认证，中标方在签订合同前提供） | 1套 | 国产优质 |
| 2 | 防爆电气系统 | - 防爆柜式空调：功率不小于2P，确保在夏季高温极端环境下，室内温度不高于35℃；在冬季极端气候下，确保室内温度控制适宜。防护等级进风口不低于IP20、出风口不低于IP10。产品符合Q/SH003-2010要求，安装布线时应符合GB3836.15-2000的规定。风叶与静止部件的轴向、径向距离均不小于5mm.铭牌、防爆标注牌固定在主机明显位置。防爆空调外机有碳钢网栏进行外围防护，提高安全系数。（防爆电器须具有防爆认证，中标方在签订合同前提供） | 2套 | 南阳三禾，格力，美的 |
|  |  | 2.防爆照明灯:室内设有防爆照明灯。（防爆灯具必须具有防爆认证，中标方在签订合同前提供）； | 4盏 | 国产优质 |
|  |  | 3.防爆开关：执行标准：GB3836.1、GB3836.2，防爆标志：Exed II BT6，额定电压：AC220V、AC380V。 | 2套 | 国产优质 |
|  |  | 4.防爆供电系统：所有管线、线路接头等均做防爆处理。防爆级别：EXdⅡBT4Gb（防爆电器须具有防爆认证，中标方在签订合同前提供） | 1批 | 国产优质 |
|  |  | 5.防爆应急疏散指示一体灯 | 2组 | 国产优质 |
| 3 | 防雷接地系统 | 1. 触摸式人体静电消除器：材质不锈钢；球体直径：约100mm；球壁厚：≥1.5mm；产品总高：≥110CM；接地线长度：≥3m，带语音提示功能。 2.静电带，按GB50057标准：扁钢离地≥300毫米，离墙≥30毫米，沿内墙四周安装，扁钢尺寸≥30毫米宽，厚度≥4.0毫米。 3.安装及辅材：根据《建筑物防雷设计规范》GB50057 ，接室外人工接地极，接地电阻≤5欧姆，项目实施人员需经过专业培训，且具备特种工程、机电安装或强弱电专业相关个人资格证书。 | 2套 | 国产优质 |
| 4 | 防爆通风系统 | - 室内靠下方设有通风百叶窗，百叶窗用于进风。 2 .采用70℃常开防火阀（不锈钢材质），调节配件必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭。防止火灾蔓延，吊装防火阀时应单独配备吊架。 3. 通风管道采用阻燃PP管，PP管材颜色均为瓷白色。其中PP板材负荷变形温度不低于142℃（ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于94℃（ISO 306：2013 方法 B50），热变形温度不低于200℃，PP板材垂直燃烧不低于V-0等级。（检测报告中标方在签订合同前提供） | 2套 | 国产优质 |
|  |  | 4. 采用防爆风机，风机需具备过热过载自动保护装置，防爆级别EXdⅡCT4Gb。配套通风管道及配件。 | 1台 | 国产优质 |
| 5 | 废气净化系统 | 系统配有废气净化装置，经高效组合式活性炭箱过滤，确保排放气体达到环保部门的标准，同时配有消音措施。 废气净化效果经第三方环保检测机构检测，符合《GB14554 恶臭污染物排放标准》、《GB16297 大气污染物综合排放标准》。 废气排放标准应满足国标要求，为确保净化后的废气排放含量低于《GB16297 大气污染物综合排放标准》排放限值要求。 ★活性炭吸附装置的性能：为确保净化及排放效能（须提供同时满足以下所有性能要求的活性炭吸附装置性能检测报告复印件及原件，中标方在签订合同前提供）： ①净化效能：参照HJ/T386进行检测，活性炭过滤吸附装置的净化效率应≥90%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”； ②吸附剂：参照GB/T7702.9、GB/T7702.7和GB/T 7702.13进行检测，其中活性炭过滤吸附装置吸附剂碘值≥800mg/g，着火点≥350℃，四氯化碳吸附率≥55%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”； ③污染物排放浓度：参照GB16297进行检测，其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、酚类化合物、甲醛、乙醛、甲醇、氯苯类化合物、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、二甲二硫、氨、苯乙烯、臭气浓度、正丁醇、丙酮和VOCs 的排放浓度符合要求，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”； ④气密性：吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密，不得漏气； ⑤运行噪声：≤50dB（A）。 | 1套 | 埃德伯格，铭泽，亿普特 |
| 6 | 消防及个人防护系统 | 超细粉悬挂式灭火器：试剂间配有悬挂式充装容量为4公斤的超细粉自动灭火装置（含吊装支架）。当试剂库高温，会自动启动喷洒超细粉进行灭火。 | 12套 | 国产优质 |
|  |  | 手持式粉灭火器：4公斤装手持式干粉灭火器（含灭火器固定箱）。 | 2只 | 国产优质 |
|  |  | 消防沙箱 | 2套 | 国产优质 |
|  |  | 1.外部尺寸：H1800*W600*D350mm 2.门型：六门 3.视窗：使柜内存储物品一目了然，如遇紧急情况，更迅捷的存取所需物品。 4.结构：柜体分为化学品泄漏应急器材、急救药箱、个人防护用品、消防应急套装4个独立存储单元 5.颜色：黄色 6.用途：主要用于存放个人防护器材或紧急器材，如安全帽、防护眼镜、工作服、防护口罩、安全鞋、急救箱及空气呼吸器等，也运用于存储吸附棉、防化服、防滑靴、防护眼镜及防护眼罩等急救器材。 物资：3M防化服2件、3M防化学护目镜2副、半面罩呼吸器（含滤毒盒）：2套、条状化学吸液棉4条、化学片状吸液棉10片、吸附枕4只、一次性丁晴橡胶手套1 盒、霍尼韦尔防化手套（氯丁腈）2副、防滑靴：1双、防化鞋套2双、清理夹钳2把、防静电簸箕和刷子1套、危废垃圾袋2只、酸碱中和剂：1罐、多功能工具锤：1把、灭火毯：2条； 应急药箱1只： 尺寸：280*180*170mm 外观材质：铝合金、铝塑板 内含物品：医用纱布块（大号）10cm×10cm-8层10片，急救毯160cm×210cm1块，医用弹性绷带8cm×400cm2，卷呼吸面罩20cm×20cm1个，创可7.2cm×1.9cm20片，圆头剪刀15cm1把，医用透气胶带1.25cm×450cm1卷，敷料镊子1.5cm、塑料1个，碘伏消毒液20支，安全别针10枚/包10枚，医用敷贴（中号）10cm×10cm2 片，高频救生哨1个，弹力帽9号1个，急救手册1本，三角绷带96cm×96cm×136cm1包，售后服务卡1张，卡扣式止血带2.5cm×40cm1个，外箱1个，瞬冷冰袋160g1袋，医用酒精棉片6cm×3cm10片。 | 1套 | 国产优质 |
| 7 | 出入库管理系统 | 1.尺寸约：1470*800*600mm，柜体钢板：厚度≥1.0mm冷轧钢板。钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝。采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理，产品依 照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级，外观评价 A 级（★响应文件须提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级，外观评级不低于A级，不满足的视为响应无效，提供权威报告。 2.配有不小于15寸触摸显示屏一体机，用户可通过触摸屏一体机进行试剂初次存入、领用、归还、库存查询和台账查询等流程的申请和实施；配有量程0.1G～10KG、称重传感器对储存试剂进行初始化、出库、入库称重，与核心平台系统配合实现对称重数据进行自动登记并形成管理台帐；配有不低于200万像素人脸识别摄像头，用作系统人脸识别；配备热敏打印机，可选配便携式蓝牙碳带打印机。 3.电源：应符合GB10409-2001中5.5要求； 智能智能管控软件 1软件功能需包含：基础信息管理：实验室管理、储存柜管理、人员管理、化学品管理； 2实验室管理：主要完成实验室信息的新增、查询和维护功能； 3储存柜管理：主要完成对存储柜信息的查询和维护功能； 4人员管理：主要完成实验室管理员、操作员账号信息的新增、查询和维护功能； 5化学品管理：提供不少于2828种化学品基础数据库，支持用户对化学品信息进行新增、查询和维护； 6化学品存储管理：同步更新存储柜及化学品库存数据，支持按化学品名、实验室、CAS号、容器编号对化学品的库存进行查询，支持化学品总库存量的导出； 7台账信息：实验室初次入柜记录、实验室入库明细、实验室作废明细、操作明细、实验室出库明细； 8实验室初次入库记录：记录实验室中各个存储柜初次入库的化学品信息，包含入柜单号、cas号、化学品名、化学品分类、初次入柜数量、单位、总重量、操作人、操作时间等，支持初次入柜数据导出； 9实验室入库明细：记录化学品历次入库信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、规格、单位、管控级别、人脸识别照片、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品入库数据导出； 10作废明细：记录化学品作废信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、规格、单位、管控级别、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品作废数据导出； 11操作明细：记录用户操作记录，包含操作人、操作项目、设备名称、操作时间； 12实验室出库明细：记录化学品出库信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、净重、毛重、瓶重、规格、单位、管控级别、人脸识别照片、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品出库数据导出； 13★提供响应功能参数的原厂家产品技术彩页并提供演示视频佐证（彩页须加盖制造商公章，复印件、扫描件无效）。 14.配有MSDS查询功能，可实时查询不少于2828危险化学品名录MSDS信息包括但不限于：化学品信息、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护等信息，投标文件需提供以上响应功能参数的原厂家产品技术彩页进行佐证，彩页须加盖制造商公章，制造商需同时提供信息安全管理体系认证证书。 ▲15配有易制毒、易制爆、剧毒品等管制类危化品信息查询功能，可实时查询危化品是否为管制类相关信息。投标文件需提供以上响应功能参数的原厂家产品技术彩页进行佐证，彩页须加盖制造商公章，制造商需同时提供信息技术服务管理体系认证证书。 | 1套 | 埃德伯格，惠特，铭泽 |

三、验收标准

1. 验收由采购人负责实施；

2. 验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3. 供应商应派人员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4. 验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 书面出具完整的验收报告。

第五部分  合同主要条款

1、交货期（安装完成）

（1） 国（境）内供货：合同生效后45天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后90天内或合同生效后90天内，以先到为准。

2、交货地点

国（境）内、外供货：南通大学指定地点。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后内一次付全款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学国有资产管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机（含软件）免费保修贰年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在30天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第六部分  附 件

附件1：投标承诺函

附件2：投标货物配置清单

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：商务条款响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人委托书

附件7：无重大违法记录声明

附件8：诚信承诺书

附件9：现场踏勘确认函

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

3、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

4、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

5、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

6、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

7、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

8、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

9、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：投标货物配置清单

投标货物配置清单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 |  | 生产厂商/品牌 |  | 数量 | 备注 |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  |  |  | 日期 |  |

附件3：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件第四部分内的需求，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，如不明示说明的视同完全响应，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值及证明材料，否则按照负偏离处理。投标人不能简单照搬照抄采购人招标货物及有关说明中的技术要求，如照搬照抄招标货物及有关说明中的技术要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，其中付款方式不接受负偏离。如未明示的，视为完全响应本招标文件要求。

附件5：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件6：法定代表人委托书

法定代表人委托书

南通大学招投标管理办公室：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本单位的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，可代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次招标活动前三年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

投标人：              （盖章）

年     月     日

附件8：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我单位近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我单位经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，则我单位自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日

附件9: 现场踏勘确认函（如需）

现场踏勘确认函

致：                       ：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本项目”）的投标，现我方向你方郑重承诺：

我司郑重承诺：我方已充分重视和认真踏勘了现场，取得了所有与本项目有关的资料，并充分了解项目所在地的位置、临时设施、临时水电、临时道路、管网布置、场地布置、物料搬（转）运、现场原有设施损坏情况等足以影响投标报价的其他其他情况，由此可能发生的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况，一旦中标，视为已知晓并认可现场的一切情况。

我公司郑重承诺若中标后，将不会以不了解现场及设施为由，提出投标报价以外的任何费用要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

招标人现场踏勘确认（签字）：

日期：

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）

采购项目验收单

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |  |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |